# 放射性医薬品の製造及び取扱規則 （昭和三十六年厚生省令第四号）

#### 第一条（定義）

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

###### 一

放射性医薬品

###### 二

放射性物質

###### 三

管理区域

###### 四

放射線作業者

###### 五

実効線量限度

###### 六

等価線量限度

###### 七

空気中濃度限度

###### 八

表面密度限度

#### 第二条（製造業者の遵守すべき事項）

製造業者は、作業を行うに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

###### 一

製造所内を常に清潔に保ち、放射性物質によつて汚染されたとき、又は汚染された疑いがあるときは、速やかに汚染を除去するために必要な措置を講ずること。

###### 二

製造所内外のねずみ及び蚊、はえ等のこん虫の駆除に努めること。

###### 三

作業所、貯蔵設備及び廃棄設備（以下「作業所等」という。）の目につきやすい場所に、それぞれ放射線障害の防止に関する事項その他必要事項を掲示すること。

###### 四

管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線作業者以外の者が立ち入るときは、放射線作業者の指示に従わせること。

###### 五

次に掲げる措置のいずれかを講ずることにより、放射線作業者にあつては実効線量限度及び等価線量限度を、放射線作業者以外の者であつて放射性物質等の廃棄に従事するもの及び放射線作業者以外の者であつて放射性物質等の運搬に従事するものにあつては厚生労働大臣が定める線量限度を超えて放射線を被ばくしないようにすること。

###### 六

作業室、試験検査室、貯蔵室又は廃棄作業室（以下「作業室等」という。）内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質の濃度が空気中濃度限度を超えないようにすること。

###### 七

作業室等での飲食又は喫煙を禁止すること。

###### 八

作業室等における人が触れる物の表面の放射性物質の密度が表面密度限度を超えないようにすること。

###### 九

作業室等においては、作業衣、保護具等を着用して作業させ、これらを着用してみだりに作業室等の外に出ることのないようにすること。

###### 十

汚染検査室がある場合には、作業室等から退出する者及びその者が着用する作業衣、保護具等の表面の放射性物質による汚染を汚染検査室において検査し、かつ、除去すること。

###### 十一

放射性物質によつて汚染された物で、その表面の放射性物質の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに作業室等から持ち出さないようにすること。

###### 十二

放射性物質によつて汚染された物で、その表面の放射性物質の密度が厚生労働大臣が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないようにすること。

##### ２

製造業者は、その製造に係る放射性医薬品の品質について必ず試験検査を行わなければならない。

##### ３

製造業者は、作業所において次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

###### 一

放射性医薬品の製造及び試験検査は、それぞれ作業室及び試験検査室において行うこと。

###### 二

試験管、フラスコ、ビユレツト等放射性医薬品の製造又は試験検査に用いる器具は、放射性物質の核種ごとに専用とすること。

###### 三

放射性医薬品の製造及び試験検査は、異なる核種の放射性物質による汚染を避けるような方法で行うこと。

##### ４

製造業者は、放射性物質を保管するに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

###### 一

放射性物質の保管は、貯蔵設備において、貯蔵能力を超えないようにして行うこと。

###### 二

前号の場合において、放射性医薬品は、薬局等構造設備規則（昭和三十六年厚生省令第二号）第九条第一項第三号（体外診断用医薬品たる放射性医薬品（以下「放射性体外診断用医薬品」という。）にあつては、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成十六年厚生労働省令第百六十九号。以下「製造管理等基準省令」という。）第八十条第一項第三号）に規定する貯蔵設備において保管すること。

###### 三

放射性医薬品の保管は、異なる核種の放射性物質による汚染を避けるような方法で行うこと。

###### 四

放射性物質の保管は、容器に入れて行うこと。

###### 五

貯蔵箱について、放射性物質の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。

##### ５

製造業者は、放射性物質等を廃棄するに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

###### 一

気体状の放射性物質等の廃棄は、排気設備において浄化し、又は排気することにより行うこと。

###### 二

液体状の放射性物質等の廃棄は、次のいずれかの方法により行うこと。

###### 三

ふたのできる排水浄化槽は、排液の採取、排液中における放射性物質の濃度の測定等を行う場合を除き、確実にふたをしておくこと。

###### 四

固体状の放射性物質等の廃棄は、次のいずれかの方法により行うこと。

###### 五

排気設備の排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること、又は排気監視設備を設けた場合において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界（製造所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下この項において同じ。）における空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること。

###### 六

排水設備の排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること、又は排水監視設備を設けた場合において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること。

###### 七

前二号の規定にかかわらず、薬局等構造設備規則第九条第一項第四号ヘ（放射性体外診断用医薬品にあつては、製造管理等基準省令第八十条第一項第四号ヘ）が適用される場合は、排気口若しくは排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視し、又は排水口若しくは排水監視設備において排液中若しくは排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界の外の人が被ばくする線量を厚生労働大臣が定める線量限度以下とすること。

###### 八

放射性物質等を、焼却した後その残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。

###### 九

排液処理装置により排液を処理する作業を行う場合又は排気設備若しくは排水設備の付着物、沈でん物等の放射性物質によつて汚染された物を廃棄のため除去する作業を行う場合には、敷物、受皿、吸収材その他放射性物質による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具及び保護具を用いること。

###### 十

第四号ニの規定により保管廃棄する陽電子断層撮影用放射性物質等については、同ニの厚生労働大臣が定める期間を経過した後は、放射性物質等ではないものとすること。

##### ６

製造業者は、製造所において放射性物質等の運搬を行うに当たつて、次の各号（管理区域内において行う運搬については、第四号及び第五号）に掲げる事項を厳守しなければならない。

###### 一

運搬は、容器に封入して行うこと。

###### 二

前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

###### 三

運搬物及びこれを積載し又は収納した車両その他の放射性物質を運搬する機械又は器具（以下この項において「車両等」という。）の表面及び表面から一メートルの距離における線量率が厚生労働大臣が定める線量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

###### 四

運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。

###### 五

運搬物は、同一の車両等に厚生労働大臣が定める危険物と混載しないこと。

###### 六

運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置その他の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用される車両以外の車両の立入りを制限すること。

###### 七

車両により運搬物を運搬する場合には、当該車両を徐行させること。

###### 八

放射性物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること。

###### 九

運搬物（コンテナ（運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた車両等であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。）に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ）及びこれを運搬する車両等の適当な箇所に厚生労働大臣が定める標識を取り付けること。

##### ７

製造業者は、製造所の外において放射性物質等（危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号）第二条第一号トに該当しないもの（厚生労働大臣が定めるものを除く。）を除く。以下この項において同じ。）の運搬（船舶又は航空機によるものを除く。）を行うに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

###### 一

次に掲げるところに従うこと。

###### 二

運搬の年月日、方法、荷受人又は荷送人及び運搬を行う者に関する事項を記録し、これを五年間保存すること。

###### 三

運搬を第三者に委託する場合にあつては、委託を受ける者に対し、前二号の事項を遵守させること。

#### 第三条（廃棄の委託）

製造業者は、放射性物質等の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する放射性物質等の詰替えをする施設（以下「廃棄物詰替施設」という。）、放射性物質等を貯蔵する施設（以下「廃棄物貯蔵施設」という。）又は放射性物質等を廃棄する施設（以下「廃棄施設」という。）を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。

##### ２

前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

###### 一

氏名及び住所（法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

###### 二

廃棄事業所の所在地

###### 三

廃棄の方法

###### 四

廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備

###### 五

廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備

###### 六

廃棄施設の位置、構造及び設備

##### ３

第一項の指定には、条件を付することができる。

##### ４

前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な業務を課することとならないものでなければならない。

##### ５

厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

#### 第三条の二

廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。

###### 一

地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

###### 二

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等（同条第五号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。）は耐火構造（同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）又は不燃材料（同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）を用いた構造とすること。

###### 三

次の実効線量をそれぞれ厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物を設けること。

###### 四

密封されていない放射性物質等の詰替えをする場合には、次に掲げる設備を設けること。

###### 五

管理区域の境界には、さくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備（以下「さく等」という。）を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。

###### 六

放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

##### ２

廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。

###### 一

地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

###### 二

次に掲げる要件を満たす貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。

###### 三

前項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。

###### 四

次に掲げる要件を満たす放射性物質等を入れる貯蔵容器を備えること。

###### 五

貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。

###### 六

管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。

###### 七

放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

##### ３

廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。

###### 一

地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

###### 二

主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。

###### 三

第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。

###### 四

気体状の放射性物質等を浄化し、又は排気する場合には、次に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。

###### 五

液体状の放射性物質等を浄化し、又は排水する場合には、次に掲げる要件を満たす排水設備を設けること。

###### 六

放射性物質等を焼却する場合には、次に掲げる要件を満たす焼却炉を設けるほか、第四号に掲げる要件を満たす排気設備、第一項第四号イに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ロに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。

###### 七

放射性物質等をコンクリートその他の固形化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備を設けるほか、第四号に掲げる要件を満たす排気設備、第一項第四号イに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ロに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。

###### 八

放射性物質等を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。

###### 九

管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。

###### 十

放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

##### ４

前項第四号から第七号までに掲げる排気設備又は排水設備について、同項第四号イ又は第五号イに規定する能力を有する排気設備又は排水設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄事業所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とする能力を排気設備又は排水設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第四号イ又は第五号イの規定は適用しない。

##### ５

前項の承認を受けた排気設備又は排水設備がその能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。

#### 第四条（標識）

製造業者は、別表第二の上欄に掲げる設備、場所等について、それぞれ同表の中欄に定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に附さなければならない。

#### 第五条（測定）

製造業者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性物質による汚染の状況を次の各号に定めるところにより測定しなければならない。

###### 一

放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。

###### 二

放射線の量及び放射性物質による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。

###### 三

前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所の放射線の量又は放射性物質による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。

###### 四

第二号の測定は作業を開始する前に一回及び作業を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回測定すること。

##### ２

製造業者は、放射線障害のおそれのある場所に立ち入つた者について、その者の受けた放射線の量及び放射性物質による汚染の状況を次の各号に定めるところにより測定しなければならない。

###### 一

放射線の量の測定は、外部放射線に被ばくすること（以下「外部被ばく」という。）による線量及び人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること（以下「内部被ばく」という。）による線量について、次に定めるところにより行うこと。

###### 二

放射性物質による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行うこと。

##### ３

製造業者は、前二項の測定の結果について記録の作成、保存等の措置を次の各号に定めるところにより講じなければならない。

###### 一

第一項の測定の結果については、測定のつど次の事項について記録し、五年間これを保存すること。

###### 二

第二項第一号イからホまでの測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により製造業者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。

###### 三

第二項第一号ヘの測定の結果については、測定のつど次の事項について記録すること。

###### 四

第二項第二号の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性物質により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあつては、次の事項について記録すること。

###### 五

第二号から前号までの測定結果から、厚生労働大臣が定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により製造業者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について算定し、算定の都度次の事項について記録すること。

###### 五の二

前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む厚生労働大臣が定める期間の累積実効線量（前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。）を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。

###### 六

当該測定の対象者に対し、第二号から前号までの記録の写しを記録のつど交付すること。

###### 七

第二号から第五号の二までの記録を五年間保存すること。

#### 第六条（予防規定）

製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、次の事項について、放射性物質による障害予防規定を定めなければならない。

###### 一

作業所等において作業に従事する者に関する職務及び組織に関すること。

###### 二

障害防止主任者その他の放射性物質等の取扱いの安全管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。

###### 三

薬局等構造設備規則第九条第一項に規定する構造設備（放射性体外診断用医薬品にあつては、製造管理等基準省令第八十条第一項に規定する業務運営基盤）の維持及び管理に関すること。

###### 四

放射性医薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質等の貯蔵、廃棄及び運搬に関すること。

###### 五

第五条の規定による測定及び記録に関すること。

###### 六

作業所等に立ち入る者の放射性物質による障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。

###### 七

放射性物質による障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。

###### 八

放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。

###### 九

第十一条に規定する作業記録及び保存に関すること。

###### 十

危険時の措置に関すること。

###### 十一

その他放射線障害の防止に関し、必要な事項

#### 第七条（健康診断）

製造業者は、放射性物質による障害を防止するため、放射線作業者（管理区域に一時的に立ち入る者は除く。以下同じ。）が初めて管理区域に立ち入る場合には、その立ち入る前に健康診断を行わなければならない。

##### ２

製造業者は、放射線作業者に対し、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに健康診断を行わなければならない。

##### ３

製造業者は、前項の規定にかかわらず、放射線作業者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときその他その者が放射性物質による障害を受けたおそれがあると認めるときは、その者につき遅滞なく健康診断を行わなければならない。

##### ４

健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

##### ５

問診は、次の事項について行うこと。

###### 一

放射線（一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。第二号及び次条において同じ。）の被ばく歴の有無

###### 二

被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、被ばくによる線量及び放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況

##### ６

検査又は検診は、次の項目及び部位について行うこと。

###### 一

末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

###### 二

皮膚

###### 三

眼

###### 四

その他厚生労働大臣が定める項目及び部位

##### ７

製造業者は、前三項の規定による健康診断の結果について記録の作成、保存等の措置を次の各号に定めるところにより講じなければならない。

###### 一

健康診断のつど次の事項について記録すること。

###### 二

健康診断を受けた者に対し、健康診断のつど前号の記録の写しを交付すること。

###### 三

第一号の記録を五年間保存すること。

#### 第八条（保健指導及び立入りの制限）

製造業者は、放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、放射性物質による障害又は放射性物質による障害を受けたおそれの程度に応じ、必要な保健指導等を行なうとともに作業所等に立ち入る時間を短縮し、若しくはこれに立ち入ることを禁止し、又は放射線に被ばくするおそれが少ない業務に従事させなければならない。

#### 第九条（就業制限）

製造業者は、次の各号に掲げる者を放射性物質の取扱いに従事させてはならない。

###### 一

十八歳未満の者

###### 二

精神の機能の障害により放射性物質の取扱いを適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

#### 第十条（危険時の措置）

製造業者は、地震、火災その他の災害により、放射性物質による障害が発生した場合又は放射性物質による障害が発生するおそれがある場合は、次の措置を講じなければならない。

###### 一

放射性物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲になわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

###### 二

放射性物質による障害の発生を防止するため必要がある場合には、作業所等の内部にいる者及び附近にいる者に避難するよう警告すること。

###### 三

放射性物質による汚染が生じた場合には、すみやかに、そのひろがりの防止及び除去を行なうこと。

###### 四

放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、すみやかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

###### 五

その他放射性物質による障害の防止に必要な措置を講ずること。

##### ２

前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、しやへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の被ばくする線量をできる限り少なくしなければならない。

##### ３

製造業者は、第一項の事態が生じた場合においては、遅滞なく、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

###### 一

第一項の事態が生じた日時及び場所並びに原因

###### 二

発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況

###### 三

講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容

#### 第十一条（記録）

製造業者は、放射性医薬品の製造につき、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

###### 一

製剤名及び製造番号

###### 二

製造責任者名

###### 三

製造開始及び製造終了年月日並びに製造数量

###### 四

原料又は材料として使用した放射性物質の種類、数量及び当該放射性物質に含まれる放射能量

###### 五

試験検査の年月日（放射能量の測定に関してはその時刻）及びその結果

###### 六

製剤の貯蔵、譲渡、自家消費及び廃棄の別による処分年月日及び数量並びに廃棄の方法及び場所

###### 七

試験検査に使用した動物の取扱い

###### 八

原料又は材料として使用する放射性物質の仕入年月日、仕入先並びに仕入れた種類、数量及び当該放射性物質に含まれる放射能量

###### 九

原料又は材料として使用する放射性物質の貯蔵の状況

###### 十

廃棄物の廃棄年月日、種類及び数量並びに廃棄の方法及び場所

##### ２

前項の帳簿は、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。

#### 第十二条（障害防止主任者）

製造業者は、次の各号に掲げる者のうちから障害防止主任者を選任して、放射性物質による障害の防止に関する監督を行なわせなければならない。

###### 一

薬剤師

###### 二

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第三十五条第一項に規定する第一種放射線取扱主任者免状を有する者

#### 第十三条（報告）

製造業者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。

###### 一

放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

###### 二

気体状の放射性物質等を排気設備において浄化し、又は排気することによつて廃棄した場合において、第二条第五項第五号の濃度限度又は同項第七号の線量限度を超えたとき。

###### 三

液体状の放射性物質等を排水設備において浄化し、又は排水することによつて廃棄した場合において、第二条第五項第六号の濃度限度又は同項第七号の線量限度を超えたとき。

###### 四

放射性物質等が管理区域外で漏えいしたとき。

###### 五

放射性物質等が管理区域内で漏えいしたとき。

###### 六

薬局等構造設備規則第九条第一項第二号ハ（放射性体外診断用医薬品にあつては、製造管理等基準省令第八十条第一項第二号ハ）の線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。

###### 七

放射性物質等の製造、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線作業者にあつては五ミリシーベルト、放射線作業者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。

###### 八

放射線作業者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。

###### 九

放射性物質等の運搬に関し人の障害（放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。）が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

##### ２

製造業者は、放射性医薬品の製造所を廃止した場合（放射性医薬品の製造のみを取り止めた場合を含む。）は、放射性物質による汚染の除去その他の講じた措置を三十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。

##### ３

前二項に規定する場合のほか、製造業者は厚生労働大臣が次に掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当該事項を当該期間内に厚生労働大臣に報告しなければならない。

###### 一

放射線管理の状況

###### 二

放射性物質の在庫及びその増減の状況

###### 三

製造所外の物質の廃棄又は運搬の状況

#### 第十四条（適用除外）

製造所において取り扱う放射性物質が厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下である場合にあつては、第二条第一項第三号から第十二号まで、第四項第四号、第五項及び第六項、第四条から第十条まで、第十二条並びに第十三条の規定は、適用しない。

#### 第十五条（準用）

薬局開設者については、第一条第七号及び第八号、第二条、第三条第一項、第四条から第十四条まで（第十一条第一項第二号、第四号、第八号及び第九号を除く。）を準用する。

##### ２

製造販売業者については、第一条第七号及び第八号、第二条（第二項及び第三項を除く。）、第三条第一項、第四条から第十四条まで（第五条第一項第三号の表放射性物質による汚染の状況の項ロ並びに第十一条第一項第二号、第四号、第五号及び第七号から第九号までを除く。）を準用する。

##### ３

卸売販売業者については、第一条第七号及び第八号、第二条、第三条第一項、第四条から第十四条まで（第十一条第一項第二号、第四号、第八号及び第九号を除く。）を準用する。

# 附　則

この省令は、薬事法の施行の日（昭和三十六年二月一日）から施行する。

##### ２

放射性医薬品製造規則（昭和三十四年厚生省令第二十四号）は、廃止する。

# 附　則（昭和四三年六月二一日厚生省令第二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和四八年二月二三日厚生省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和五二年九月一日厚生省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（昭和六三年四月八日厚生省令第二九号）

この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十三年七月一日）から施行する。

# 附　則（平成元年三月二四日厚生省令第一一号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成元年四月一日から施行する。

#### 第三条（放射性医薬品製造規則の一部改正に伴う経過措置）

前条に規定する者に対するこの省令による改正後の放射性医薬品の製造及び取扱規則第四条（第十五条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、平成元年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。

# 附　則（平成七年六月三〇日厚生省令第四七号）

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

# 附　則（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）

この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

# 附　則（平成一二年一二月二六日厚生省令第一五〇号）

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

##### ２

この省令の施行前に第二条の規定による改正前の放射性医薬品の製造及び取扱規則第七条第二項ただし書の規定に該当した場合については、同条第四項第三号から第五号までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

# 附　則（平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六八号）

この省令は、平成十三年七月十六日から施行する。

# 附　則（平成一三年九月二八日厚生労働省令第一九九号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成一五年三月二七日厚生労働省令第五六号）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

# 附　則（平成一七年三月三一日厚生労働省令第六五号）

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。

# 附　則（平成一七年六月一日厚生労働省令第一〇一号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成十七年六月一日から施行する。

#### 第三条（経過措置）

この省令の施行の際現に放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条第一項の指定を受けている者又は指定を申請している者の当該指定又は申請に係る廃棄施設についてのこの省令による改正後の放射性医薬品の製造及び取扱規則第三条の二第三項第四号ただし書の規定の適用については、なお従前の例による。

# 附　則（平成一七年一一月二四日厚生労働省令第一六四号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

# 附　則（平成一九年七月三一日厚生労働省令第九九号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成二〇年六月一八日厚生労働省令第一一六号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

# 附　則（平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 附　則（平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行する。

# 附　則（平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四三号）

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

# 附　則（平成二八年三月二八日厚生労働省令第四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

# 附　則（令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号）

#### 第一条（施行期日）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。